ZP/13-2021/TP

Olecko dnia 2021-08-02

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Część II**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: **„Dostawa, montaż oraz instalacja wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni dla szpitala Olmedica w Olecku Sp. z. o. o”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie   
art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

**Pytanie 1**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.1 – I. Sterylizator parowy 6 STE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przewężenia światła na wejściu i wyjściu?

Wyjaśnienie:

Przewężenie ogranicza możliwość wykorzystania i pojemność załadunku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 2**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.6 – I. Sterylizator parowy 6 STE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w komorę o wymiarach 670x670x1003 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wymiarów urządzenia jak w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na ograniczenia powierzchni.**

**Pytanie 3**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.8 – I. Sterylizator parowy 6 STE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone we własną wytwornicę pary o mocy 40 kW

Wraz z wodowskazem na wytwornicy pary?

Wyjaśnienie:

Większa moc wytwornicy zdecydowanie skraca czas rozgrzewania sterylizatora. Do sterylizatora zostanie doprowadzony kabel elektryczny, a z uwagi na bliską odległość rozdzielni, powyższy parametr nie powinien być bardzo znaczący.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza większej wytwornicy pary niż w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na zwiększone koszty instalacji i eksploatacji.**

**Pytanie 4**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.20 – I. Sterylizator parowy 6 STE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drukarkę termiczną?

**Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na krótszą trwałość papieru.**

**Pytanie 5**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.25 – I. Sterylizator parowy 6 STE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wodowskaz widoczny od strony rozładowczej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi utrudnienie w pracy pracowników Sterylizatorni**

**Pytanie 6**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.2 – II. Zgrzewarka rotacyjna - komplet**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 490x280x210 mm?

Wyjaśnienie:

Zgrzewarka jest urządzeniem stojącym na blacie roboczym i jej wymiary nie mają wpływu na jakość zgrzewania. Wymiary zgrzewarki nie są ograniczone przez kubaturę pomieszczenia, więc nie powinny być parametrem granicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 7**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.5 – II. Zgrzewarka rotacyjna - komplet**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające szerokość zgrzeiny 12 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 8**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.7 – II. Zgrzewarka rotacyjna - komplet**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji odległości zgrzeiny od krawędzi rękawa papierowo–foliowego w zakresie 0–30 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.13 – II. Zgrzewarka rotacyjna - komplet**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy LCD 4,3”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 10**

**Dot.: Pakiet 1 - pkt. 4.20 – II. Zgrzewarka rotacyjna - komplet**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 500W?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na koszty eksploatacyjne urządzenia. Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ dotyczącego powyższych parametrów.**

**W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.**

**Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższym  Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3  przedłuża termin składania ofert do dnia 06-08-2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-08-2021r. o godzinie 11:00. W związku z powyższym przesunięciu ulegnie termin związania z ofertą do dnia 04-09-2021r.**

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.**

**/-/mgr Katarzyna Mróz**

Sporz. Urszula Kaliszuk