ZP/14-2021/TP

Olecko dnia    2021-08-03

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 **Część III**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą:„**Dostawa łóżek szpitalnych, fotela ginekologicznego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału ginekologiczno- położniczego szpitala Olmedica w Olecku Sp. z. o. o”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r.    – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w uchwyt na rolkę papieru podkładowego jednorazowego za segmentem pleców, zawieszany, możliwy do szybkiego demontażu, bez możliwości poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uchwytów na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców, zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Wymagana możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców.**

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony

w podpory pod ręce pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podpory pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego w kolorze białym.**

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w wyjmowaną miskę ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny bez schodka nasuwanego na podstawę? Zamiast tego fotel wyposażony jest w schodek ułatwiający wejście na fotel, wolnostojący?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga schodka nasuwanego na podstawę fotela pokrytego białą obudową z tworzywa sztucznego, schodek z możliwością demontażu.**

**Pytanie 5.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w podpórki podudzia typu Goepela w kolorze czarnym?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wymaga podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela.**

**Pytanie 6.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego szerokość oparcie pleców i siedziska wynosi 600mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 17.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego wysokość regulowana jest elektromechanicznie w zakresie: 610-810mm, za pomocą ręcznego pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektromechanicznej regulacji wysokości fotela w zakresie 610-940 mm., sterowania za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela.**

**Pytanie 8.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 18.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o wymiarach podstawy: 905mm x 650mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego segment oparcia pleców regulowany jest elektromechaniczne w zakresie: 0-78o?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 10.**

**Dotyczy pakietu 2. Fotel ginekologiczny - 1szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego segment siedziska pochylany jest elektromechanicznie w zakresie od -4o do +13o?

***Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować:***

******

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

**Pytanie 11.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również zejście.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga łóżka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uwzględniając zmiany w załączniku ZMIANA Załącznik nr 2.1-formularz cenowy\_opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 12.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wymiar leża 200x85 cm? Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza; minimalna szerokość leża wynosi 90 cm**

**Pytanie 13.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot z diodą informującą o stanie zasilania tj. sygnalizacją włączenia do sieci i możliwości pracy na akumulatorze przy braku zasilania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające sygnalizacji włączenia łózka do sieci?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające diodowego wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wyposażony w panele mocowane na stałe co jest rozwiązaniem bezpieczniejszym od systemu zatrzaskowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagana jest blokada.**

**Pytanie 18.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne odblokowywane w dwóch ruchach tj. odciągnięcie zwalniacza poręczy a następnie opuszczenie barierki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20.**

**PAKIET I – Łóżko szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi – 21szt. Łóżka szpitalne -21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację wysokość w zakresie 350 mm – 810 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby szuflada w szafce była dwustronnie wysuwana?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 22.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 405 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, minimalna głębokość szafki wynosi 45 cm**

**Pytanie 23.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z dostępem z czterech stron do półki niezamykanej zlokalizowanej pod szufladą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 24.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą fronty (czoło szuflady i szafki) ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 25.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą fronty (czoło szuflady i szafki) wykonane z płyty HPL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26.**

**Szafki przyłóżkowe - 21 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 200 x 90cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o wymiarach 160 x 80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30.**

Prosimy o wyjaśnienie do czego odnosi się zapis „min. 125mm max 150mm” w pkt 16?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania ZP/14-2021/TP.**

**Pytanie 31.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pkt.5 Tabela B- Parametry techniczne dopuści Łóżko szpitalne, o wymiarach leża 200 x 90 cm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego?

Opisany wymiar leża 90 cm dotyczy szerokości platformy leża, natomiast szerokość pomiędzy barierkami wynosi ok 95 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 32.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pkt.16 Tabela B- Parametry techniczne dopuści Łóżko szpitalne, posiadające szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów za pomocą dwóch kolorowych dźwigni, których położenie wyraźnie informuje o zablokowaniu/odblokowaniu szczytu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 33.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pkt.21 Tabela B- Parametry techniczne dopuści Łóżko szpitalne, posiadające barierki z dźwignią blokady pod leżem na wysokości ud pacjenta co jest bardziej bezpieczne niż opisana funkcja?

Rozwiązanie to w żadnym wypadku nie naraża personelu na ryzyko urazu kręgosłupa, łóżko spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, posiada certyfikat CE.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie łóżka w pełni elektrycznego, o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg, z elektryczna regulacja oparcia pleców, uda, funkcji T i aT, wysokości, CPR (również manualny CPR), krzesła kardiologicznego, poz. antyszokowej o wymiarach leża 200 cm x 85 cm, leże wypełnione metalowymi nieodejmowanymi lamelami, z informacja diodową na panelu centralnym o ładowaniu akumulatorów (bez sygnalizacji konieczności ich wymiany), z wizualną informacją czy szczyt jest zablokowany czy odblokowany sygnalizowaną poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni blokady, z barierki bocznymi 3 /4 długości leża, metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża - za pomocą oznaczonego uchwytu, poniżej poziomu leża, z wymiarem podstawy zapewniającym pełną stabilność i nie wystającej ponad wymiar leża?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza łóżka o wymiarach leża 200cmx 85 cm. Minimalna szerokość leża wynosi 90 cm**

**Pytanie 35.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pkt.6 Tabela B- Parametry techniczne dopuści Szafkę przyłóżkową, o poniższych parametrach:

- Wysokość : 86 cm

- Głębokość : 44,5 cm

- Szerokość: 56 cm?

Różnica jest minimalna w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie ma istotnego wpływu na funkcjonalność szafki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Maksymalna szerokość szafki wynosi 55 cm, minimalna głębokość wynosi 45 cm.**

**Pytanie 36.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy w odniesieniu do pkt. 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają fronty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37.**

Dotyczy pakietu nr 1

Czy w odniesieniu do pkt. 11 Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają blat górny oraz blat boczny wykonane z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, w kolorze białym, blaty profilowane z wypukłą krawędzią ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**W przypadku, w którym    Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.**

**Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM**

**Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.**

**/-/mgr Katarzyna Mróz**

Sporz. Urszula Kaliszuk