Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe: …………………………………………

Rok produkcji ……………… (min. 2021)

Nazwa i adres producenta: ……………………………………

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe: …………………………..

Rok produkcji ……………………

Nazwa i adres producenta: …………………………………………

Ambulans musi  spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu C.

Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865 (lub norm równoważnych).

Ambulans musi posiadać certyfikat oraz raport/protokół z badań potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789(lub norm równoważnych), Do oferty należy załączyć  raport/protokół potwierdzony przez jednostkę badawczą, z którego będzie wynikało, iż konfiguracja oferowanego ambulansu odpowiada egzemplarzowi poddanemu badaniu.

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny lub opcjonalny: wpisać TAK /NIE | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |
|  | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym. |  |  |
|  | Dopuszczalna Masa Całkowita ambulansu max. 3,5 t |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi lub bez. Półki nad przednią szybą. |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 (lub równoważne). Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej F110VDock-Pt_GDVPH1 do tabletu GETAC FMO-G4-PREMIUM-vPRO_FG31YCKB1HXX umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze żółtym (RAL1016) |  |  |
|  | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 3,10m |  |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min.1,73m |  |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), |  |  |
|  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
|  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z przesuwnymi drzwiami z otwieranym oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy zgodnie z PN EN 1789 |  |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia lub bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera (opcjonalnie w przedziale medycznym), kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, zestaw pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, |  |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |
|  | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem |  |  |
|  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Światła boczne pozycyjne |  |  |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
|  | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. |  |  |
|  | Zestaw narządzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe z czujnikiem ciśnienia powietrza – jako wyposażenie dodatkowe dostarczane przy dostawie ambulansu |  |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania, |  |  |
|  | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |
|  | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów lub reflektory główne LED o szerokiej wiązce światła |  |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. |  |  |
|  | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Itp. |  |  |
|  | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, z zasilaniem 12 V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika |  |  |
|  | sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V |  |  |
|  | sterowanie blokadą drzwi pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym |  |  |
|  | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7 l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu. |  |  |
|  | Aktualna cało pojazdowa homologacja typu WE oferowanego pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) z mocowaniem podłogowym oferowanych noszy – dołączyć do oferty (Zamawiający nie dopuszcza mocowania noszy na lawecie/stole medycznym) |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 2000 cm³ | 2000 cm³ - 0 pkt. Powyżej 2000 cm³– 5 pkt. |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 120 KW |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 360 Nm |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- |  |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  |
|  | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, lub równoważne(Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności stabilizację toru jazdy poprzez rozwiązania: budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, natomiast nie dopuszcza rozwiązań konstrukcyjnych: nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |
|  | Asystent ruszania pod górę, |  |  |
|  | System zapobiegajacy niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)- parametry dodatkowo punktowane | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem |  |  |
| 2. | Regulacja kolumny w dwóch płaszczyznach |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |  |  |
|  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. |  |  |
|  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. |  |  |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu) |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. | TAK/NIE (określić) 180 A - 0 pkt, 190 A– 2 pkt, 200 A i więcej 5 pkt |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| 8 | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia. |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| 2 | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) |  |  |
|  | 2) oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |  |  |
|  | 3) jeden punkt świetlny zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub równoważnej dla ambulansu typu C |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie działowej szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną lub laminatem odpornym na zarysowania oraz łatwym do utrzymania czystości i dezynfekcji, min. trzy szuflady, w jednej z szuflad miejsce i system mocowania drukarki systemu SWD PRM z zasilaniem 12V/230V oraz złączem USB, w dwóch szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. dodatkowa szafka na narkotyki zamykana na klucz, miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3. (lub równoważne) Dwa fotele dla personelu medycznego, obrotowe w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiające jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówki, składane do pionu siedziska. Uchwyt do butli tlenowej 2,7l, uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową nagrzewnicą wodną sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym, sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy, |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3, (lub równoważne) pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi. szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży plaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, szafa na butle tlenowe 10l – 2szt., miejsce do zamontowania ssaka elektrycznego |  |  |
|  | System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym, system mocowania powinien być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; miejsce mocowania tj. w przedziale medycznym, jako parametr dodatkowo punktowany. | TAK/NIE (podać miejsce mocowania – w przypadku mocowania w przedziale medycznym podać, czy jest całopojazdowa homologacja – atest 10G: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt.) |  |
|  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  |
|  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. d) butle i reduktory po stronie Zamawiającego |  |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
|  | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
|  | Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla 6 mb zakończonych wtykiem SMA - moduł Teltonika 6300 lub równoważny |  |  |
|  | Załączyć aktualną homologację pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) zgodną Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz. U. 13.407 oraz D 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.10.2007 (bez załączników). |  |  |
| XII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |  |  |
| 4 | Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |
| 6 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |
| 7 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 8 | Ambulans wyposażony w ogumienie letnie. |  |  |
| 9 | Czujniki ciśnienia w oponach. |  |  |
| 10 | Kpl. 4 kół zimowych (opony, felgi stalowe, fabryczne czujniki ciśnienia) jak z pierwszego montażu) |  |  |
| XIII. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------- |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |  |
| 5 | Reakcja serwisu zabudowy medycznej na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max.24 godzin od jej zgłoszenia |  |  |
|  | Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji - max. w ciągu 72 godzin |  |  |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min 2 darmowe przeglądy okresie obowiązywania gwarancji |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny -podać adres |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| Nosze główne elektryczno-hydrauliczne |
| --- |
| marka (należy podać) - |
| model (należy podać) – |
| rok produkcji (należy podać) - |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe spełniające zapisy aktualnych Polskich Norm 1865-2, 1865-3 oraz 1789 (lub równoważne) (deklaracje zgodności lub certyfikaty wydane przez niezależne ośrodki notyfikowane do ww. norm załączyć do oferty) |  |  |
| 2 | Skracana rama noszy do max długości noszy 160 cm celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach |  |  |
| 3 | Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście |  |  |
| 4 | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węszącej |  |  |
| 5 | Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości leża noszy w zakresie dolnym od 35 cm i zakresie górnym do min. 90 cm. |  |  |
| 6 | Udźwig noszy powyżej 300 kg |  |  |
| 7 | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu |  |  |
| 8 | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
| 9 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji |  |  |
| 10 | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 ° |  |  |
| 11 | Rozkładane, regulowane w min. 7 pozycjach poręcze boczne zwiększające powierzchnię strefy do leżenia do szerokości min. 75 cm, zgodne z zapisami normy PN-EN 1865-3:2012 (lub równoważne) |  |  |
| 12 | 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z tyłu noszy) |  |  |
| 13 | Dodatkowy, niezależny system blokady toczenia na wprost dostępny z przodu noszy – parametr dodatkowo punktowany | Dodatkowy system blokady toczenia na wprost – 2 pkt. Brak dodatkowego systemu toczenia na wprost – 0 pkt. |  |
| 14 | 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne |  |  |
| 15 | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
| 16 | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy |  |  |
| 17 | Sterowanie elektryczne noszy dostępne na jednej wysokości lub na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście – parametr dodatkowo punktowany | Uchwyty do sterowania umieszczone na dwóch wysokościach – 10 pkt. Uchwyty do sterowana umieszczone na jednej wysokości – 0 pkt. |  |
| 18 | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze | TAK |  |
| 19 | System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania | TAK |  |
| 20 | W zestawie noszy wymagany jest akumulator z ładowarką 12V lub zasilaczem 230 V. Zapasowy akumulator będzie dodatkowo punktowany. | W zestawie dwa akumulatory 1 pkt. W zestawie jeden akumulator – 0 pkt. |  |
| 21 | Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi – parametr dodatkowo punktowany | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi- 1 pkt. Wymiana akumulatora z użyciem narzędzi – 0 pkt. |  |
| 22 | Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu |  |  |
| 23 | Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  |  |
| 24 | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 (lub równoważne) |  |  |
| 25 | Waga noszy max. 75 kg zgodnie z normą: EN PN 1865-2 (lub równoważne) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej PN EN 1789 (lub równoważne) dla zapięcia noszy. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną załączyć do oferty. |  |  |
| 26 | System mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu powyżej 300 kg. System mocowania zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 (lub równoważny) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej dla zapięcia noszy PN EN 1789 (lub równoważny). Zamawiający ze względu na dużą masę zastawu transportowego nie dopuszcza mocowania noszy na stole medycznym. |  |  |
| 27 | Fabrycznie zainstalowane wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu – parametr dodatkowo punktowany | Wbudowane wskaźniki typu LED – 2 pkt. Brak wskaźników – 0 pkt. |  |
| 28 | Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). | opisać |  |
| 29 | Klasa szczelności noszy min. IPX6 |  |  |
| 30 | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -20° do 54° C. |  |  |
| 31 | Dokument producenta ambulansu (protokół/raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 (lub równoważny) wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną. Dokument musi potwierdzać, iż oferowane nosze były przedmiotem badania na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |
| II. GWARANCJA NA NOSZY I SYSTEMU ZAŁADUNKU |
| Producent, model (należy podać) - |
| rok produkcji (należy podać) – |
| 1 | Okres gwarancji na nosze i system załadunku – min. 24 m-c |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | podać |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych – min. 1 darmowy przegląd w okresie obowiązywania gwarancji |  |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max.24godzin od jej zgłoszenia |  |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji –max w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili jej zgłoszenia |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w j. polskim |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności |  |  |

(Dokument musi być podpisany kwalifikowanym  podpisem   elektronicznym  , podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)