## pak1 analizator immu parametry
ZP/08-2021/TP Pakiet 1
Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ
Parametry graniczne dla analizatora immunochemicznego
Lp. | Nazwa parametru / cechy | wartość / parametr wymagany | wartość / parametr oferowany lub opis
1. | Analizator nowy lub używany , rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. | parametr wymagany
2. | Wieloparametrowy analizator do badań metodą chemiluminescencyjną | parametr wymagany
3. | Możliwość wykonywania hormonów tarczycy, płciowych, markerów nowotworowych, troponin, HBS Ag, HIV | parametr wymagany
4. | Możliwość wykonania w tym samym czasie min 16 parametrów | parametr wymagany ( podać ilość parametrów)
5. | Możliwość priorytetowego oznaczania próbek „cito”, | parametr wymagany( podać czas oznaczania)
5.1 | w tym troponiny w czasie do 10 min-parametr dodatkowo punktowany | czas oznaczania troponiny do 10 min.-20 pkt czas oznaczania troponiny powyżej 10 min-0 pkt
6. | Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczania próbek | parametr wymagany
7. | Możliwość pobierania materiału z próbek pierwotnych oraz naczynek wtórnych | parametr wymagany
8. | Czas oznaczania rutynowo do 30 min.-parametr dodatkowo punktowany | czas oznaczania do 30 min- 20 pkt czas oznaczania powyżej 30 min- 0 pkt
9. | Wydajność minimum 80 ozn./ 1 godz. | parametr wymagany
10. | Odczynniki w postaci gotowej do użycia | parametr wymagany
11. | Automatyczne testowanie odczynników i systemu. | parametr wymagany
12. | Odczynniki automatycznie otwierane i zamykane w analizatorze w trakcie dozowania | parametr wymagany
13. | Jednorazowe końcówki i probówki reakcyjne | parametr wymagany
14. | Swobodny dostęp do padajnika próbek oraz możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora | parametr wymagany
15. | Analizator wyposażony w wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa i reguły reguły Westgarda) i archiwizacją kontroli | parametr wymagany
16. | Urządzenie podtrzymujące napięcie (UPS), komputer, drukarka | parametr wymagany
17. | Komunikacja dwukierunkowa analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym Centrum Marcel oraz podłączenie analizatora do sieci laboratoryjnej na koszt wykonawcy. | parametr wymagany
18. | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora max 24 godz. od momentu zgłoszenia. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego podzespołu Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu. W przypadku 3 krotnej wymiany tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całego aparatu na nowy. | parametr wymagany
19. | Okres gwarancji przez cały okres trwania umowy. Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy | parametr wymagany
20. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych oraz możliwość automatycznego przesyłu wyników kontroli do programu internetowego. | parametr wymagany
21. | Klimatyzacja do pomieszczenia z analizatorem immunochemicznym; wymiary pomieszczenia 360x600 cm | parametr wymagany
22. | Rolety na okna w pomieszczeniu z analizatorem. Długość okna od szyby do szyby 182 cm; szer. okna od szyby do szyby – 63 cm. | parametr wymagany
23. | Stół do postawienia analizatora | parametr wymagany
24. | Witryna chłodnicza do przechowywania odczynników, kalibratorów i kontroli. 388 l | parametr wymagany
25. | Przeszkolenie z obsługi analizatora | parametr wymagany
W opisie analizatora należy podać : producent, model, nazwę katalogową, kraj pochodzenia
nazwa:…………
model………..
nazwa katalogowa:……………
producent:…..
kraj pochodzenia:…….
0

## pak1 badania immunochemiczne
ZP/08-2021/TP Pakiet 1
Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  | Załącznik 2.1 do SWZ
BADANIA IMMUNOCHEMICZNEna 12 miesięcy
Dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych, do badań boreliozy i testów alergicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.
Lp. | nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. | TSH | 6200 |  |  |  | 0
2. | fT4 | 3100 |  |  |  | 0
3. | fT3 | 1300 |  |  |  | 0
4. | Anty TPO | 1200 |  |  |  | 0
5. | Anty TG | 950 |  |  |  | 0
6. | LH | 100 |  |  |  | 0
7. | FSH | 150 |  |  |  | 0
8. | Estradiol | 100 |  |  |  | 0
9. | Prolaktyna | 300 |  |  |  | 0
10. | Progesteron | 100 |  |  |  | 0
11. | Testosteron | 300 |  |  |  | 0
12. | b-HCG (test ciążowy i marker nowotworowy) | 200 |  |  |  | 0
13. | Troponina T | 3300 |  |  |  | 0
14. | CEA | 200 |  |  |  | 0
15. | CA 19-9 | 150 |  |  |  | 0
16. | T PSA | 2400 |  |  |  | 0
17. | CA125 | 200 |  |  |  | 0
18. | CA15-3 | 100 |  |  |  | 0
19. | Vitamina D total | 800 |  |  |  | 0
20. | Vitamina B12 | 100 |  |  |  | 0
21. | Cortisol | 300 |  |  |  | 0
22. | Toxo IgG | 200 |  |  |  | 0
23. | Toxo IgM | 200 |  |  |  | 0
24. | Rubella IgG | 200 |  |  |  | 0
25. | Rubella IgM | 200 |  |  |  | 0
26. | Prokalcytonina | 1700 |  |  |  | 0
27. | PTH | 150 |  |  |  | 0
28. | ACOV2 -p/c anty-Sars CoV-2 | 400 |  |  |  | 0
29. | ACOV2 -p/c anty-Sars CoV-2S | 1000 |  |  |  | 0
30. | IL-6 -interleukina 6 | 500 |  |  |  | 0
| Razem | 26100 |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania dodatkowe:
I | Do podanych ilości badań należy przeliczyć ilość opakowań odczynników, kalibracje wykonywane wg zaleceń producenta, kontrola 1raz na 2 tyg na dwóch poziomach wartości.
II | Należy uwzględnić możliwość przesuwania ilości badań w obrębie poszczególnych pozycji, co może być spowodowane zmianami zależnymi od zleceniodawców badań lub nieplanowaną sytuacją.
III | Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia nowych parametrów nie ujętych w planie zleceń na dodatkowe badania
Kalibratory, Materiały kontrolne, Matriały eksploatacyjne
Lp. | nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1.
2.
3.
Razem

## pak2 analizator bioch parametry
ZP/08-2021/TP Pakiet 2
Nazwa i adres Wykonawcy: |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
Parametry graniczne dla analizatora biochemiczny
Dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych, do badań boreliozy i testów alergicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.
Lp. | Nazwa parametru / cechy | wartość / parametr wymagany | wartość / parametr oferowany lub opis
1. | Analizator nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020, do postawienia na stole | parametr wymagany
2. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | parametr wymagany
3. | Metody pomiaru: fotometyczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE: Na, K, Cl | parametr wymagany
4. | Możliwości analityczne:-biochemia-enzymy, substraty, ISE -białka specyficzne -środki uzależniające i trucizny -monitorowanie leków | parametr wymagany
5. | Wydajność min 400 badań /godz z ISE | parametr wymagany
6. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | parametr wymagany
7. | Analiza w fazie ciekłej | parametr wymagany
8. | Pojedyncze elektrody pomiarowe w module ISE | parametr wymagany
9. | System odczynnikowy zamknięty | parametr wymagany
10. | Odczynniki gotowe do użytku bez potrzeby jakiegokolwiek wstępnego manualnego przygotowywania | parametr wymagany
11. | Chłodzenie odczynników, kontroli, kalibratorów na pokładzie analizatora | parametr wymagany
12. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek | parametr wymagany
13. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora | parametr wymagany
14. | Bezkontaktowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w kuwetach pomiarowych – zapobieganie kontaminacjom-parametr dodatkowo punktowany | tak-20 pkt nie- 0 pkt
15. | Jednoczesna dostępność min 35 różnych testów na pokładzie analizatora | parametr wymagany
16. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, pmr i krwi pełnej w probówkach różnych systemów | parametr wymagany
17. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody | parametr wymagany
18. | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | parametr wymagany
19. | Wbudowane czytniki kodów kreskowych do identyfikacji odczynników i próbek badanych | parametr wymagany
20. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | parametr wymagany
21. | Możliwość jednoczesnego umieszczania w aparacie min 80 próbek badanych | parametr wymagany
22. | Moduł pipetowania z funkcją wykrywania skrzepu i mikroskrzepu- automatyczne udrażnianie igły pobierającej | parametr wymagany
23. | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim | parametr wymagany
24. | Zewnętrzny UPS, komputer, drukarka | parametr wymagany
25. | Możliwość prowadzenia kontroli jakości bieżącej, skumulowanej na analizatorze | parametr wymagany
26. | Możliwość tworzenia profili badań | parametr wymagany
27. | Statystyka ilości badań z możliwością formułowania zapytań | parametr wymagany
28. | Archiwum wyników, pacjentów, z możliwością zdeklarowania sposobów przeszukiwań | parametr wymagany
29. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora | parametr wymagany
30. | Komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Centrum Marcel- pełna dwustronna komunikacja z aparatem | parametr wymagany
31. | Zużycie wody do 2 l/godzinę | parametr wymagany
32. | Stacja uzdatniania wody wraz z kosztami eksploatacji | parametr wymagany
33. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych oraz możliwość automatycznego przesyłu wyników kontroli do programu internetowego. | parametr wymagany
34. | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora max 24 godz. od momentu zgłoszenia. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego podzespołu Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu. W przypadku 3 krotnej wymiany tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całego aparatu na nowy. | parametr wymagany
35. | Okres gwarancji przez cały okres trwania umowy. Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy | parametr wymagany
36. | Klimatyzacja do pomieszczenia z analizatorem biochemicznym szer. pomieszcz. 6 m, dł 10,5 m | parametr wymagany
37. | Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania kontroli i kalibratorów po rozpuszczeniu. | parametr wymagany
38. | Witryna chłodnicza do przechowywania odczynników 388 l | parametr wymagany
38. | Żaluzje na okna chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem w pomieszczeniu do badań biochemicznych. Długość okna od szyby do szyby 182 cm, szer. okna od szyby do szyby 63 cm. | parametr wymagany
39. | Stół do postawienia aparatu | parametr wymagany
40. | Przeszkolenie personelu z obsługi analizatora | parametr wymagany
41. | Automatyczne oznaczanie hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej bez konieczności przygotowania hemolizatu-parametr dodatkowo punktowany | tak-20 pkt nie-0 pkt
Powyższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
W opisie analizatora należy podać : producent, model, nazwę katalogową, kraj pochodzenia
nazwa:…………
model………..
nazwa katalogowa:……………
producent:…..
kraj pochodzenia:…….

## pak2 badania biochemiczne
ZP/08-2021/TP Pakiet 2
Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ
BADANIA BIOCHEMICZNE za 12 miesięcy
Dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych, do badań boreliozy i testów alergicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.
Lp. | nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. | ALBUMINA | 1000 |  |  |  | 0
2. | ETANOL | 150 |  |  |  | 0
3. | ALT | 4250 |  |  |  | 0
4. | AST | 3200 |  |  |  | 0
5. | ASO | 200 |  |  |  | 0
6. | CRP LX | 12000 |  |  |  | 0
7. | TP | 950 |  |  |  | 0
8. | BIL-D | 100 |  |  |  | 0
9. | BIL-T | 3000 |  |  |  | 0
10. | CHLORKI | 600 |  |  |  | 0
11. | CHOLESTEROL | 3100 |  |  |  | 0
12. | HDL-CHOLESTEROL | 1900 |  |  |  | 0
13. | LDL-CHOLESTEROL | 2600 |  |  |  | 0
14. | RF | 350 |  |  |  | 0
15. | D-DIMERY | 3200 |  |  |  | 0
16. | LDH | 600 |  |  |  | 0
17. | ALP | 1700 |  |  |  | 0
18. | PHOSFOR | 900 |  |  |  | 0
19. | GGT | 1900 |  |  |  | 0
20. | GLUKOZA | 11000 |  |  |  | 0
21. | HBA1c | 400 |  |  |  | 0
22. | CK | 450 |  |  |  | 0
23. | KREATYNINA | 13000 |  |  |  | 0
24. | KWAS MOCZOWY | 3000 |  |  |  | 0
25. | LIPAZA | 900 |  |  |  | 0
26. | MAGNEZ | 1200 |  |  |  | 0
27. | MOCZNIK | 8000 |  |  |  | 0
28. | POTAS | 10500 |  |  |  | 0
29. | SÓD | 10000 |  |  |  | 0
30. | TRIGLICERYDY | 2400 |  |  |  | 0
31. | UIBC | 150 |  |  |  | 0
32. | WAPŃ | 1950 |  |  |  | 0
33. | AMYLAZA | 1300 |  |  |  | 0
34. | ŻELAZO | 1150 |  |  |  | 0
| Razem | 107100 |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania dodatkowe:
I | Do podanych ilości badań należy przeliczyć ilość opakowań odczynników, kalibracje wykonywane wg zaleceń producenta, kontrola codziennie w dni robocze na dwóch poziomach wartości.
II | Należy uwzględnić możliwość przesuwania ilości badań w obrębie poszczególnych pozycji, co może być spowodowane zmianami
zależnymi od zleceniodawców badań lub nieplanowaną sytuacją.
III | Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia nowych parametrów nie ujętych w planie zleceń na dodatkowe badania
Kalibratory, Materiały kontrolne, Matriały eksploatacyjne
Lp. | nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1.
2.
3.
Razem

## pak3 analizator,Borel.parametry
ZP/08-2021/TP Pakiet 3
| Nazwa i adres Wykonawcy: |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ
Parametry/ wymagania testów i aparatury do badań boreliozy i testów alergicznych
lp | Nazwa parametru/cechy | Wartość/Parametr wymagany | Wartość/Parametr wymagany lub opis
I | Zestaw do badań met. ELISA złożony z : czytnika, płuczki i skanera, | parametr wymagany
1 | nowy lub używany po kompleksowym przeglądzie technicznym | parametr wymagany
II | Odczynniki do określania przeciwciał Borrelia w klasie IgG i IgM | parametr wymagany
1 | Antygeny użyte do badań borrelia IgG- pełen ekstrakt Borrelia afzelii,B. burgdorferi, B. garini plus rekombinant VisE-parametr dodatkowo punktowany | tak-10 pkt nie-0 pkt
2 | Antygeny dla klasy IgM-pełen ekstrakt Borrelia afzelii, B. burgdorferi, B. garini | parametr wymagany
3 | Oddzielne zestawy odczynnikowe do oznaczania klas IgG i IgM | parametr wymagany
4 | Bufor do rozcieńczania surowicy do badania przeciwciał IgM zawiera absorbent czynnika RF i IgG | parametr wymagany
5 | Inkubacja w temp. Pokojowej | parametr wymagany
6 | Odczynniki znaczone kolorami | parametr wymagany
7 | Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) | parametr wymagany
8 | Kontrola pozytywna i negatywna – gotowe do użycia | parametr wymagany
9 | Bufor płuczący skoncentrowany | parametr wymagany
10 | Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia | parametr wymagany
11 | Termin ważności odczynników: min10 miesięcy, -parametr dodatkowo punktowany | powyżej 10 miesięcy-10 pkt 10 miesięcy-0 pkt
11.1 | Termin ważności płytki mikrotitracyjnej po otwarciu- 4 miesiące-parametr dodatkowo punktowany | powyżej 4 miesięcy- 10 pkt 4 miesiące-0 pkt
12 | Odczyt przy dlugości fali 450 nm | parametr wymagany
III | Czytnik ELISA zawiera oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows w języku polskim | parametr wymagany
1 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe podczas instalacji urządzenia | parametr wymagany
2 | Możliwość definiowania przez użytkownika formuł obliczeniowych, układu płytki, powtórzeń, grup pomiarowych,formuł walidacyjnych | parametr wymagany
3 | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek | parametr wymagany
4 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych | parametr wymagany
5 | Wbudowane algorytmy dopasowania do krzywej kalibracyjnej min. 7 algorytmów | parametr wymagany
6 | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów TXT i XLS | parametr wymagany
7 | Wbudowany kreator wydruków i funkcje statystyczne | parametr wymagany
IV | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością oprogramowania | parametr wymagany
1 | Ilość programów płuczących min 50 z definiowanymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania | parametr wymagany
2 | Zakres dozowania od 50 do 2000 ul | parametr wymagany
3 | Praca z rożnymi typami płytek (płaskodenne, okrągłodenne, typu V) z programowaniem parametrów płytek | parametr wymagany
4 | Objętość pozostała po odsysaniu max. 1,5 ul na dołek | parametr wymagany
5 | Programowanie szybkości dozowania i odsysania | parametr wymagany
6 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | parametr wymagany
7 | Wyposażona w głowicę min 8-kanałową | parametr wymagany
8 | Wbudowany program czyszczący w różnych trybach: ręcznym, automatycznym, cyklicznym z możliwością programowania czasu | parametr wymagany
9 | Wyposażona w butelki na płyny; płuczący, czyszczący, zlewki. | parametr wymagany
V | Testy paskowe do oznaczeń alergii | parametr wymagany
1 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta (możliwość wykonania pojedynczych badań) | parametr wymagany
2 | Odczynniki gotowe do użycia, oprócz buforu płuczącego | parametr wymagany
3 | Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą determinanty CCD (na każdym pasku)-paramert dodatkowo punktowany | tak-10 pkt nie-0 pkt
4 | Ocena pasków ilościowa, wynik podawany również w standardowej skali sześciu klas | parametr wymagany
5 | Pasek testowy zawiera osobno naniesione alergeny na oddzielnych specjalnie dobranych membranach | parametr wymagany
6 | Odczyt wyników za pomocą programu komputerowego | parametr wymagany
7 | Próbki pacjentów przechowywane w temp. 2-8 st. C do 14 dni | parametr wymagany
VI | Skaner płaski i oprogramowanie w języku polskim do odczytu, interpretacji i archiwizacji testów paskowych | parametr wymagany
1 | Jednoczesny odczyt co najmniej 10 pasków testowych | parametr wymagany
2 | Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska | parametr wymagany
3 | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | parametr wymagany
4 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | parametr wymagany
5 | Automatyczne administrowanie danymi pacjentów oraz ich wynikami | parametr wymagany
6 | Kompletna archiwizacja wszystkich wyników | parametr wymagany
7 | Dostarczenie zewnętrznej drukarki dostosowanej do systemu | parametr wymagany
8 | Przeszkolenie z obsługi systemu | parametr wymagany
9 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora max 24 godz. od momentu zgłoszenia. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego podzespołu Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu. W przypadku 3 krotnej wymiany tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całego aparatu na nowy. | parametr wymagany
10 | Okres gwarancji przez cały okres trwania umowy. Bezpłatny serwis techniczny na czas trwania umowy | parametr wymagany
W opisie analizatora należy podać : producent, model, nazwę katalogową, kraj pochodzenia
nazwa:…………
model………..
nazwa katalogowa:……………
producent:…..
kraj pochodzenia:…….

## pak3 badania Borel.alergiczne
ZP/08-2021/TP Pakiet 3
Nazwa i adres Wykonawcy:
Załącznik nr 2.3 do SWZ
BADANIA borrelia i testy alergiczne
Dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych, do badań boreliozy i testów alergicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.
Pakiet stanowi niepodzielną całość.
Lp. | nazwa | liczba badań na 12 m-ce | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1. | Panel alergenowy wziewny i pokarmowy (pediatryczny) | 91
2. | Panel alergenowy wziewny | 54
3. | Borrelia IgG | 1407
4. | Borrelia IgM | 1399
| Razem | 2951
Wymagania dodatkowe:
I | Kontrole i kalibracje wykonywane będą przy serii oznaczeń
II | Należy również uwzględnić możliwość przesuwania ilości badań w obrębie poszczególnych pozycji, co może być spowodowane zmianami
zależnymi od zleceniodawców badań lub nieplanowaną sytuacją.
III | Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia nowych parametrów nie ujętych w planie zleceń na dodatkowe badania
Kalibratory, Materiały kontrolne, Matriały eksploatacyjne
Lp. | nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | wielkość opakowania | ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr kat. | Producent
1.
2.
3.
Razem